201400919S

检 验 报 告

报告编号：Z-E-0148-2019

委托方 重庆金山科技(集团)有限公司

样品名称 高频电刀

型    号 JSDD-Q1

检验类别 注册检验（ √）

注册补充检验（  ）

其他检验（  ）

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

检验报告首页

报告编号：Z-E-0148-2019                                           共33页；第1页

| 样品名称 | 高频电刀 |  | 样品编号 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送样（√） | 抽样（ ） |  |  |
| 商 标 | / |  | 规格型号 | JSDD-Q1 |
| 委托方 | 重庆金山科技(集团)有限公司 |  | 检验类别 | 注册检验 |
| 委托方地址 | 北京市大兴区经济开发区科苑路27号1幢619 室 |  | 产品编号/批号 | 190301 |
| 生产单位 |  |  | 抽样单编号 | / |
| 受检单位 | 重庆金山科技(集团)有限公司 |  | 生产日期 |  |
| 抽样单位 | / |  | 样品数量 | 1套 |
| 抽样地点 | / |  | 抽样基数 | / |
| 抽样日期 | / |  | 检验地点 | 本检验中心重庆实验室 |
| 收样日期 | 2019年03月20日 |  | 检验日期 | 2019-04-12-2019-06-02 |
| 检验项目 | YY 0505-2012 全项目，项目的具体内容见“3 试验结果概述”。 |  |  |  |
| 检验依据 | YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》; GB 9706.4-2009《医用电气设备第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》第 36 章 |  |  |  |
| 检验结论 | 被检样品符合 YY 0505-2012，GB 9706.4-2009第36章要求。 （检验报告专用章或检验单位公章） 签发日期 2019年 月 日 |  |  |  |
| 备注 | 1)报告中“户表示此项空白，“”表示不适用;在天线极性中，H表示水平，V表示垂直。 |  |  |  |

批 准：                   审 核：                 检 验：

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

检验报告

报告编号：Z-E-0148-2019                                         共33页；第2页

1 受检样品信息

1.1 受检样品的描述

| 样品名称 | 高频电刀 |
| --- | --- |
| 样品型导 | JSDD-Q1 |
| 产品编号/批号 | 190301 |
| 电源 | □√交流电源 输入电压:220V+22V 频率:50Hz士1Hz输入功率或电流:最大输入功率≤1100VA □√单相 □√L+N+PE □L+N □ 三相 □ L1+L2+L3+N+PE □ L1+L2+L3+N □L1+L2+L3+PE |
|  | □ 内部电源 电池类型: 供电电压: |
|  | □ 直流电源 供电电压: 输入功率或电流; |
| 设备类型 | □√台式 □ 落地式 □ 悬挂式 □ 组合式 □ 生命支持设备 □ 大型永久性安装设备 |
| 样品尺寸 (长x宽X高) | 460mmx380mmx130mm |

1.2 样品构成

1.2.1 样品构成表

| 序号 | 部件名称 | 型号/版本号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | JSDD-Q1 | 190301 | / |
| 备注：/ |  |  |  |  |

1.2.1 样品连接图

无

国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

检验报告

报告编号：Z-E-0148-2019                                         共33页；第3页

1.3 样品运行模式

| 模式编号 | 模式名称 | 模式描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测试模式1 | 连接所有电极电缆，设备加电开启，处于待机状态。 | 待机模式; 发射模式; 抗扰度试验中用高频电刀测试仪监测是否有功率输出 |
|  | 测试模式2 | 连接所有电极电缆，设备加电开启，选择纯切模式，设置输出功率为10W，设备连续运行。 | 单极，切割模式 |
|  | 测试模式3 | 连接所有电极电缆，设备加电开启，选择喷凝模式，设置输出功率为 10W，设备连续运行。 | 单极，凝结模式 |
|  | 测试模式4 | 连接所有电极电缆，设备加电开启，选择混切1模式，设置输出功率为 10W，设备连续运行。 | 单极，混切模式 |
|  | 测试模式5 | 连接所有电极电缆，设备加电开启，选择标准双极电凝模式，设置输出功率为5W，设备连续运行。 | 双极，凝结模式 |

1.4 样品电缆

| 序号 | 名称 | 电缆长度（m） | 是否屏蔽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 3.0 | 否 | / |