技术规格偏离表

血液透析机

| 包号/序号：001 产品名称：血液透析机 数量：7 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，触摸屏，彩色液晶显示≥12英寸，屏幕可旋转。可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放，具有原厂透析液过滤器。 | 屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏玻璃屏，中英文操作界面；屏幕旋转≥180°，满足不同角度的需求，360°全方位声光报警. 配有原厂透析液过滤器及支架。设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第1，第2，第5，第22条 |
| 2．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有钠离子曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| 3．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有碳酸氢根曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| 4．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有超滤曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| 5．超滤曲线:可存储设定曲线，≥10种固定曲线，自定义曲线≥20种，满足个性化透析。 | 具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供六大曲线设置功能，超滤曲线≥16条、自定义曲线≥20条、以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第9条 |
| 6．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第3条 |
| 7．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第4条 |
| 8．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg | 跨膜压测量范围：-600mmHg～+700mmHg（精确度：±20mmHg） | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第5条 |
| 9.肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。 | 肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h或±5%） | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第2条 |
| ★10．标配具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性 | 可提供实时监测KT/V功能，辅助评估透析有效性；有效提供患者的透析充分性 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第10条 |
| 11.超滤系统：容量式平衡腔控制. | 采用平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高； | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第6条 |
| 12.自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第25条 |
| ★13.透析液流量: 300～800ml/min，连续可调。 | 透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)；连续可调。 | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第9条 |
| 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 在病人未上机前，具有“省液模式”可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第5条 |
| 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第1条 |
| ★16.配有原厂透析液过滤器及支架，且使用时间≥800h或≥100次，提供超纯透析液。 | 配有原厂透析液过滤器及支架，使用时间≥800h或≥100次， | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第5条 |
| 17.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网; | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第20条 |
| 18.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超15分钟 | 负偏离 | 断电状态下使用时间15分钟，小于20分钟 | 主要功能：第18条 |
| 19. 具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息。 | 具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第16条 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无偏离 | 无偏离 | / |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  营口莱良科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2024年5月27日

血液透析滤过机

| 包号/序号：001 产品名称：血液透析滤过机 数量：4 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1.中国境内产透析机主机，显示屏≥15英寸彩色液晶触摸显示屏,标配干粉桶支架 | 屏幕尺寸≥15英寸，中英文操作界面，可提供透析浓缩液、B联机干粉桶、配备干粉桶支架 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第1条，第5条 |
| 2．控制面板：中文操作菜单及报警显示 | 全触摸屏玻璃屏，易清洁、耐腐蚀，中英文操作界面；360°全方位声光报警 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第1条，第5条 |
| 3．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有钠离子曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| 4．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有碳酸氢根曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| 5．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透析 | 具有超滤曲线，支持个性化治疗设置 | 无偏离 | 无偏离 | 彩页 |
| ★6．超滤曲线:可存储设定曲线，16种以上自定义曲线 | 具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供六大曲线设置功能，超滤曲线≥16条、自定义曲线≥20条、以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第10条 |
| 7．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第4条 |
| 8．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第5条 |
| ★9．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg | 跨膜压测量范围：-600mmHg～+700mmHg（精确度：±20mmHg） | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第10条 |
| 10．具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性 | 可提供实时监测KT/V功能，辅助评估透析有效性；有效提供患者的透析充分性 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第11条 |
| 11.超滤系统：容量式平衡腔控制. | 采用平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高； | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第7条 |
| 12.自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第15、25条 |
| 13.透析液流量: 300～800ml/min，连续可调。 | 透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%)；连续可调。 | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第9条 |
| 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 在病人未上机前，具有“省液模式”可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第6条 |
| 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%) | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第1条 |
| 16.置换液流量范围：20-400ml/min | 置换液泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%)； | 无偏离 | 无偏离 | 主要技术参数：第2条 |
| ★17.配有机器透析液过滤器及支架，且都可以提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用≥100人次。 | 配有原厂透析液过滤器及支架，使用时间≥800h或≥100次， | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第6条 |
| 18.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网; | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第21条 |
| 19.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超15分钟； | 负偏离 | 断电状态下使用时间15分钟，小于20分钟 | 主要功能：第18条 |
| ★20.具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息 | 具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒 | 无偏离 | 无偏离 | 主要功能：第17条 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无偏离 | 无偏离 | / |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  营口莱良科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2024年5月27日

血透用水处理机

| 包号/序号：001 产品名称：血透用水处理机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 一．系统功能要求 |  |  |  |  |
| 1. 水处理系统为血液透析专用单台一体化设计双级反渗系统，非分体串并联设计。 | 水处理系统为血液透析专用单台一体化设计双级反渗系统，非分体串并联设计。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 2. ★产水量在低水温情况下，6℃时≥1600L/H（同等条件下水温15℃时≥2000升/H），能保证血液透析中心在低温情况下用水需要。 | 产水量在低水温情况下，6℃时≥1600L/H（同等条件下水温15℃时≥2000升/H），能保证血液透析中心在低温情况下用水需要。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 3.水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际水质标准。 | 水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际水质标准。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 4. 产品具备国产医疗器械注册证。 | 产品具备国产医疗器械注册证。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见医疗器械注册证101页 |
| 二．设备配置要求 |  |  |  |  |
| 反渗主机配置：1台。包含： | 反渗主机配置：1台。包含： | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (1)双级反渗主机一级进水口之前具有缓冲水箱 | 双级反渗主机一级进水口之前具有缓冲水箱 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (2)反渗机整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的高级316L不锈钢（1.4404）全自动焊接而成。 | 反渗机整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的高级316L不锈钢（1.4404）全自动焊接而成。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (3)二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (4)系统采用LCD文本显示系统和信号灯指示系统。“故障”灯亮时，在显示屏上同时出现故障的类型，显示每个故障时均有说明。文本显示器可查阅和变更所有关键参数，并可查询所有重要的运行时间，输入新的参数值受密码保护。 | 具备系统故障报警及故障提示功能。 | 负偏离 | 报警及故障提示功能不全 | 详见67页-68页 |
| (5)★双级反渗透主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量≤4支，节约维护成本。 | ★双级反渗透主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量≤4支，节约维护成本。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (6)8040膜壳的进水口、纯水出水口和浓水出水口均位于膜壳的上部。 | 8040膜壳的进水口、纯水出水口和浓水出水口均位于膜壳的上部。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (7)8040规格316L不锈钢（1.4404）反渗透膜壳运行压力最大25bar。 | 8040规格316L不锈钢（1.4404）反渗透膜壳运行压力最大25bar。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (8)单台双级反渗机采用≥2个高品质风冷式高压离心泵，组合工作为反渗透膜提供科学的压力控制。 | 单台双级反渗机采用≥2个高品质风冷式高压离心泵，组合工作为反渗透膜提供科学的压力控制。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (9)反渗主机的消毒具备一键引导式自动化学消毒功能，可实现反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动彻底冲洗干净所有消毒液。 | 反渗主机的消毒具备一键引导式自动化学消毒功能，可实现反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动彻底冲洗干净所有消毒液。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (10)★反渗机具备“脉动强冲功能”，在消毒、清洁、待机模式下提高管路系统内的流速。 | ★反渗机具备“脉动强冲功能”，在消毒、清洁、待机模式下提高管路系统内的流速。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (11)反渗机具备关机冲洗功能，能够在转到待机模式前对系统进行全面冲洗，避免污染物和微生物在反渗膜上附着。 | 反渗机具备关机冲洗功能，能够在转到待机模式前对系统进行全面冲洗，避免污染物和微生物在反渗膜上附着。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (12)反渗机具备泄漏安全保护。反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 反渗机具备泄漏安全保护。反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (13)反渗机具备高温排放功能。当反渗水温度超过35℃（可设定值，区间是20-35℃）时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下。系统显示器上显示温度过高的报警，当超过设定温度持续3分钟以上时，系统关闭。 | 反渗机具备高温排放功能。当反渗水温度超过35℃（可设定值，区间是20-35℃）时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下。系统显示器上显示温度过高的报警，当超过设定温度持续3分钟以上时，系统关闭。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (14)反渗机根据废水电导率值和纯水电导率值来全自动反馈控制浓水排放，回收率≥86%。 | 反渗机根据废水电导率值和纯水电导率值来全自动反馈控制浓水排放，回收率≥86%。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (15) ★系统具有经济运行模式，可根据当前透析机用水量来自动打开或者关闭高压泵M2。 | 系统具有经济运行模式，可根据当前透析机用水量来自动打开或者关闭高压泵M2。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (16)水处理系统夜间自动待机定时冲洗不消耗市政自来水。 | 水处理系统夜间自动待机定时冲洗不消耗市政自来水。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 2、预处理配置：1套。每套包含 | 预处理配置：1套。每套包含 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (1)预处理软水能力≥5000L/H。 | 预处理软水能力≥5000L/H。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (2)预处理配置全自动可反冲洗过滤器1套，免滤芯维护。 | 预处理配置全自动可反冲洗过滤器1套，免滤芯维护。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (3)预处理配备漏水监测装置，24V，5芯铜电缆，敏感性高，声光报警信号强。 | 预处理配备漏水监测装置，24V，5芯铜电缆，敏感性高，声光报警信号强。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (4)预处理增压系统采用变频控制，动态稳压，全自动加压泵组件：2台，一用一备。 | 预处理增压系统采用变频控制，动态稳压，全自动加压泵组件：2台，一用一备。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (5)全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，配置多重滤料：锰砂，石英砂等。 | 全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，配置多重滤料：锰砂，石英砂等。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (6)全自动除氯（活性炭）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，使用活性炭滤料，活性碳碘值不低于1100。 | 全自动除氯（活性炭）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，使用活性炭滤料，活性碳碘值不低于1100。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (7)全自动软水器：1套，罐体规格：1665，采用双罐体并联配置，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置，，使用原厂软化树脂，树脂的总交换容量不低于2eq/L | 全自动软水器：1套，罐体规格：1665，采用双罐体并联配置，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置，，使用原厂软化树脂，树脂的总交换容量不低于2eq/L | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 3、反渗水供水管路：1套。 | 反渗水供水管路：1套。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (1)反渗水管路采用高品质UPVC材质，规格：D32。 | 反渗水管路采用高品质UPVC材质，规格：D32。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (2)纯水管道过弯处全部采用大弧度弯头，大循环直供方式供水。 | 纯水管道过弯处全部采用大弧度弯头，大循环直供方式供水。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (3)透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。 | 透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (4)供水环路最小压力阻抗10Bar。 | 供水环路最小压力阻抗10Bar。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| (5)供水环路最小水流速度0.5m/s（最大消耗量下） | 供水环路最小水流速度0.5m/s（最大消耗量下） | 无偏离 | 无偏离 | 详见67页-68页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无偏离 | 无偏离 | / |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  营口莱良科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2024年5月27日

电子体检秤

| 包号/序号：001 产品名称：电子体检秤 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、身高测量范围： 70cm～200cm，最大误差±0.5cm | 身高测量范围： 20cm～210cm，最大误差±0.5cm | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 2、体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg | 体重测量范围： 2kg～300kg，最大误差±0.1kg | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 3、通过计量认证 | 通过计量认证 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 4、★测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 | 测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 5、★温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 | 温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 6、称重传感器：采用HBM称重传感器， | 称重传感器：采用HBM称重传感器， | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 7、★检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 | 检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 8、语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 | 语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 9、★离线保存测量结果：本机可保存 ≥2000例测量结果。 | 离线保存测量结果：本机可保存 ≥2000例测量结果。 | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 10、外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入 | 外置接口开放：数据通信RS232、蓝牙 | 负偏离 | 外置接口开放：数据通信RS232、蓝牙 | 详见73页-75页 |
| 11、★可升降机身 | 可升降机身（自动升降） | 无偏离 | 无偏离 | 详见73页-75页 |
| 其它 | 我公司应答：完全响应以下内容 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无偏离 | 无偏离 | / |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  营口莱良科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2024年5月27日

医用电子血压计

| 包号/序号：001 产品名称：医用电子血压计 数量：3 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形； | 适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 2、测量原理:示波法，放气过程测量血压； | 测量原理:示波法，放气过程测量血压； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 3、测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm | 测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 4、测量精准度:血压测量精度：±3mmHg； | 测量精准度:血压测量精度：±3mmHg； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 5、测量分辨率:压力测量分辨率：≤1mmHg； 脉率测量分辨率：≤1bpm； | 测量分辨率:压力测量分辨率：≤1mmHg； 脉率测量分辨率：≤1bpm； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 6、适用臂围：16cm～43cm； | 适用臂围：17cm～42cm； | 负偏离 | 适用臂围：17cm～42cm | 详见76页-78页 |
| 7、病例存储容量：≥2000例； | 、病例存储容量：≥2000例； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 8、数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； | 数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 9、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； | 袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 10、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； | 、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 11、数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网； | 数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 12、语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； | 语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 13、病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； | 病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 14、卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； | 卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 15、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； | 多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； | 无偏离 | 无偏离 | 详见76页-78页 |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 | 无偏离 | 无偏离 | / |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  营口莱良科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2024年5月27日 ’