血液透析机

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：血液透析机 数量：7 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，触摸屏，彩色液晶显示≥12英寸，屏幕可旋转。可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放，具有原厂透析液过滤器。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 1全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，触摸屏，彩色液晶显示≥12英寸，屏幕可旋转。可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放，具有原厂透析液过滤器。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 2．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 2．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 3．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 3．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 4．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 4．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透析 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 5．超滤曲线:可存储设定曲线，≥10种固定曲线，自定义曲线≥20种，满足个性化透析。 | 应答：我公司满足以下要求。 5．超滤曲线:可存储设定曲线，≥10种固定曲线，自定义曲线≥10种，满足个性化透析。 | 负偏离 | 自定义曲线≥10种 | 技术参数 |
| 6．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 6．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 7．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 7．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 8．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 8．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 9.肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 9.肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★10．标配具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★10．标配具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第10.3项 |
| 11.超滤系统：容量式平衡腔控制. | 应答：我公司完全响应以下要求。 11.超滤系统：容量式平衡腔控制. | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 12.自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 无 | 负偏离 | 没有此功能 |  |
| ★13.透析液流量: 300～800ml/min，连续可调。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★13.透析液流量: 300～800ml/min，连续可调。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第5项 |
| 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 应答：我公司完全响应以下要求。 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 应答：我公司完全响应以下要求。 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★16.配有原厂透析液过滤器及支架，且使用时间≥800h或≥100次，提供超纯透析液。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★16.配有原厂透析液过滤器及支架，且使用时间≥800h或≥100次，提供超纯透析液。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第14项 |
| 17.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 应答：我公司完全响应以下要求。 17.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 18.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 应答：我公司完全响应以下要求。 18.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 19. 具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 19. 具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  辽宁救在这里应急救援服务有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024年5月27日

血液透析滤过机

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：血液透析滤过机 数量：4 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1.中国境内产透析机主机，显示屏≥15英寸彩色液晶触摸显示屏,标配干粉桶支架 | 应答：我公司完全响应以下要求。 1.中国境内产透析机主机，显示屏≥15英寸彩色液晶触摸显示屏,标配干粉桶支架 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 2．控制面板：中文操作菜单及报警显示 | 应答：我公司完全响应以下要求。 2．控制面板：中文操作菜单及报警显示 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 3．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 3．可设定连续变化的电导度的曲线治疗图，实现个体化透析 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 4．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 4．可设定连续变化的碳酸根的曲线治疗图，实现个体化透析 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 5．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透析 | 应答：我公司完全响应以下要求。 5．可设定连续变化的超滤的曲线治疗图，实现个体化透 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★6．超滤曲线:可存储设定曲线，16种以上自定义曲线 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★6．超滤曲线:可存储设定曲线，16种以上自定义曲线。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第2项 |
| 7．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 7．动脉压操作范围: -400～＋400 mmHg，动脉压精度: ±10 mmHg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 8．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 8．静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg，静脉压精度: ±10 mmHg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★9．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★9．跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg，跨膜压精度：±20 mmHg。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第3项 |
| 10．具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性 | 应答：我公司完全响应以下要求。 10．具有KT/V监测功能，能够评估病人透析效果，有效提供患者的透析充分性 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 11.超滤系统：容量式平衡腔控制 | 应答：我公司完全响应以下要求。 11.超滤系统：容量式平衡腔控制 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 12.自身具有维修菜单，故障自我诊断 | 无此功能 | 负偏离 | 无此功能 |  |
| 13.透析液流量: 300～800ml/min，连续可调。 | 应答：我公司满足以下要求。 13.透析液流量: 300～800ml/min，不连续可调。 | 负偏离 | 不可连续可调 | 技术参数 |
| 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 应答：我公司完全响应以下要求。 14.具有待机模式，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 应答：我公司完全响应以下要求。 15.血泵流量：0，50～600ml/min，10ml可调 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 16.置换液流量范围：20-400ml/min | 应答：我公司完全响应以下要求。 16.置换液流量范围：20-400ml/min | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★17.配有机器透析液过滤器及支架，且都可以提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用≥100人次。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★17.配有机器透析液过滤器及支架，且都可以提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用≥100人次。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第14项 |
| 18.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 应答：我公司完全响应以下要求。 18.可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 19.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 应答：我公司完全响应以下要求。 19.标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟，停电后可回血,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| ★20.具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息 | 应答：我公司完全响应以下要求。 ★20.具有闹钟提醒功能，可设置提醒信息 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第13项 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  辽宁救在这里应急救援服务有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024年5月27日

血透用水处理机

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：血透用水处理机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 一．系统功能要求 | 一．系统功能要求 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| 1. 水处理系统为血液透析专用单台一体化设计双级反渗系统，非分体串并联设计。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 1. 水处理系统为血液透析专用单台一体化设计双级反渗系统，非分体串并联设计。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页和注册证 |
| 2. ★产水量在低水温情况下，6℃时≥1600L/H（同等条件下水温15℃时≥2000升/H），能保证血液透析中心在低温情况下用水需要 | 应答：我公司完全响应以下要求。 2. ★产水量在低水温情况下，6℃时≥1600L/H（同等条件下水温15℃时≥2000升/H），能保证血液透析中心在低温情况下用水需要。 | 无偏离 | 符合招标要求 | 见投标产品《技术参数》，41条 |
| 3.水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际水质标准。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 3.水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际水质标准。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| 4. 产品具备国产医疗器械注册证。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 4. 产品具备国产医疗器械注册证。 | 无偏离 | 无 | 见产品注册证 |
| 二．设备配置要求 | 应答：我公司完全响应以下要求。 二．设备配置要求 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| - 反渗主机配置：1台。包含： | 应答：我公司完全响应以下要求。 - 反渗主机配置：1台。包含。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (1)双级反渗主机一级进水口之前具有缓冲水箱 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (1)双级反渗主机一级进水口之前具有缓冲水箱 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (2)反渗机整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的高级316L不锈钢（1.4404）全自动焊接而成。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (2)反渗机整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的高级316L不锈钢（1.4404）全自动焊接而成。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (3)二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (3)二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (4)系统采用LCD文本显示系统和信号灯指示系统。“故障”灯亮时，在显示屏上同时出现故障的类型，显示每个故障时均有说明。文本显示器可查阅和变更所有关键参数，并可查询所有重要的运行时间，输入新的参数值受密码保护。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (4)系统采用中文LCD文本显示系统和信号灯指示系统。“故障”灯亮时，在显示屏上同时出现故障的类型，显示每个故障时均有说明。文本显示器可查阅和变更所有关键参数，并可查询所有重要的运行时间，输入新的参数值受密码保护。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (5)★双级反渗透主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量≤4支，节约维护成本。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (5)★双级反渗透主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量为4支，可节约科室维护成本。 | 无偏离 | 符合招标要求 | 见投标产品《技术参数》，42条主机反渗透膜壳规格：8040，数量一级2支，二级2支，膜壳材质316L不锈钢 |
| (6)8040膜壳的进水口、纯水出水口和浓水出水口均位于膜壳的上部。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (6)8040膜壳的进水口、纯水出水口和浓水出水口均位于膜壳的上部。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (7)8040规格316L不锈钢（1.4404）反渗透膜壳运行压力最大25bar。 | 应答：我公司满足以下要求。 (7)8040规格316L不锈钢（1.4404）反渗透膜壳运行压力最大20bar。 | 负偏离 | 负偏离 | 主机膜壳运行压力最高20Bar |
| (8)单台双级反渗机采用≥2个高品质风冷式高压离心泵，组合工作为反渗透膜提供科学的压力控制。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (8)单台双级反渗机采用2个高品质风冷式高压离心泵，组合工作为反渗透膜提供科学的压力控制。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (9)反渗主机的消毒具备一键引导式自动化学消毒功能，可实现反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动彻底冲洗干净所有消毒液。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (9)反渗主机的消毒具备一键引导式自动化学消毒功能，可实现反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动彻底冲洗干净所有消毒液。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (10)★反渗机具备“脉动强冲功能”，在消毒、清洁、待机模式下提高管路系统内的流速。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (10)★反渗机具备“脉动强冲功能”技术，可以定时在消毒、清洁、待机模式下提高管路系统内的流速。 | 无偏离 | 符合招标要求 | 见投标产品《技术参数》，43条 |
| (11)反渗机具备关机冲洗功能，能够在转到待机模式前对系统进行全面冲洗，避免污染物和微生物在反渗膜上附着。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (11)反渗机具备关机冲洗功能，能够在转到待机模式前对系统进行全面冲洗，避免污染物和微生物在反渗膜上附着。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (12)反渗机具备泄漏安全保护。反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (12)反渗机具备泄漏安全保护。反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (13)反渗机具备高温排放功能。当反渗水温度超过35℃（可设定值，区间是20-35℃）时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下。系统显示器上显示温度过高的报警，当超过设定温度持续3分钟以上时，系统关闭。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (13)反渗机具备高温排放功能。当反渗水温度超过35℃（可设定值，区间是20-35℃）时，系统自动排放浓水直到温度降到设定的低限温度以下。系统显示器上显示温度过高的报警，当超过设定温度持续3分钟以上时，系统关闭。 | 无偏离 | 无 | 见产品彩页 |
| (14)反渗机根据废水电导率值和纯水电导率值来全自动反馈控制浓水排放，回收率≥86%。 | 应答：我公司满足以下要求。 (14)反渗机根据废水电导率值和纯水电导率值来全自动反馈控制浓水排放，回收率≥70%。 | 负偏离 | 负偏离 | 见投标产品《技术参数表》第8条，回收率≥70% |
| (15)★系统具有经济运行模式，可根据当前透析机用水量来自动打开或者关闭高压泵M2。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (15)★系统具有经济运行模式，可根据当前透析机用水量来自动打开或者关闭一组高压泵。 | 无偏离 | 符合招标要求 | 见投标产品《技术参数》，44条 |
| (16)水处理系统夜间自动待机定时冲洗不消耗市政自来水。 | 应答：我公司满足以下要求。 (16)水处理系统夜间自动待机定时冲洗需要消耗市政自来水。 | 负偏离 | 负偏离 | 夜间冲洗需要自来水替换主机内的存水 |
| 2、预处理配置：1套。每套包含 | 应答：我公司完全响应以下要求。 2、预处理配置：1套。每套包含 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (1)预处理软水能力≥5000L/H。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (1)预处理软水能力≥5000L/H。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (2)预处理配置全自动可反冲洗过滤器1套，免滤芯维护。 | 应答：我公司满足以下要求。 (2)预处理配置全自动可反冲洗过滤器1套，免滤芯维护。 | 负偏离 | 负偏离 | 无此装置 |
| (3)预处理配备漏水监测装置，24V，5芯铜电缆，敏感性高，声光报警信号强。 | 应答：我公司满足以下要求。 (3)预处理配备漏水监测装置，24V，5芯铜电缆，敏感性高，声光报警信号强。 | 负偏离 | 负偏离 | 无此装置 |
| (4)预处理增压系统采用变频控制，动态稳压，全自动加压泵组件：2台，一用一备。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (4)预处理增压系统采用变频控制，动态稳压，全自动加压泵组件：2台，一用一备。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (5)全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，配置多重滤料：锰砂，石英砂等。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (5)全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，罐体规格：2472，带时间控制全自动/手动反冲装置，配置多重滤料：锰砂，石英砂等。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (6)全自动除氯（活性炭）过滤器：1套，罐体规格：2162，带时间控制全自动/手动反冲装置，使用活性炭滤料，活性碳碘值不低于1100。 | 应答：我公司满足以下要求。 (6)全自动除氯（活性炭）过滤器：2套，罐体规格：2472，带时间控制全自动/手动反冲装置，使用活性炭滤料，活性碳碘值不低于900。 | 负偏离 | 负偏离 | 见配置清单 活性碳碘值≥900 |
| (7)全自动软水器：1套，罐体规格：1665，采用双罐体并联配置，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置，使用原厂软化树脂，树脂的总交换容量不低于2eq/L。 | 应答：我公司满足以下要求。 (7)全自动软水器：1套，罐体规格：2472，采用单罐体配置，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置，，使用原厂软化树脂，树脂的总交换容量不低于2eq/L。 | 负偏离 | 负偏离 | 见配置清单 |
| 3、反渗水供水管路：1套。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 3、反渗水供水管路：1套。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (1)反渗水管路采用高品质UPVC材质，规格：D32。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (1)反渗水管路采用高品质UPVC材质，规格：D32。 | 无偏离 | 无 | 见配置清单 |
| (2)纯水管道过弯处全部采用大弧度弯头，大循环直供方式供水。 | 应答：我公司满足以下要求。 (2)纯水管道过弯处全部采用标准90°弯头，大循环直供方式供水。 | 负偏离 | 负偏离 | 见配置清单 采用标准弯头 |
| (3)透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (3)透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。 | 无偏离 | 无 | 见产品技术参数表 |
| (4)供水环路最小压力阻抗10Bar。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 (4)供水环路最小压力阻抗10Bar。 | 无偏离 | 无 | 见产品技术参数表 |
| (5)供水环路最小水流速度0.5m/s（最大消耗量下） | 应答：我公司完全响应以下要求。 (5)供水环路最小水流速度0.5m/s（最大消耗量下） | 无偏离 | 无 | 见产品技术参数表 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  辽宁救在这里应急救援服务有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：   2024年5月27日

电子体检秤

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：电子体检秤 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、身高测量范围：70cm～200cm，最大误差±0.5cm | 应答：我公司完全响应以下要求。 1、测量范围: 身高:70~200cm 体重:2-200kg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 2、体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg | 应答：我公司完全响应以下要求。 2、精确度:身高:0.5cm 体重:0.1kg | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 3、通过计量认证 | 应答：我公司完全响应以下要求。 3、通过计量认证 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 4、★测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 4、操作方式:手动、自动、遥控三种方式可随意选择。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第1项 |
| 5、★温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 5、温度补偿功能:双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准 确性 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第4项 |
| 6、称重传感器：采用HBM称重传感器， | 应答：我公司完全响应以下要求。 6、进口称重传感器只需站在秤盘上，即可自动测得身高、体重和BMI、体表面积、超重百分比计算结果 | 无偏离 | 无偏离 | 产品彩页 |
| 7、★检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 7、检测参数:可检测身高、体重，国际通用体格指数 (BMI)、体表面积、男性 超重百分比、女性超重百分比。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第8项 |
| 8、语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 8、语音播报功能:可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播 报内容进行选择设置 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 9、★离线保存测量结果：本机可保存 ≥2000例测量结果。 | 应答：我公司完全响应以下要求。 9、离线保存测量结果:本机可保存2000例测量结果 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第12项 |
| 10、外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入 | 应答：我公司完全响应以下要求。 10、多外置接口开放:可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 11、★可升降机身 | 应答：我公司完全响应以下要求。 11、可调节机身，应用场景改变可进行自动升降调节 | 无偏离 | 无偏离 | 产品彩页 第1页 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  辽宁救在这里应急救援服务有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：   2024年5月27日

医用电子血压计

技术规格偏离表

| 包号/序号：001 产品名称：医用电子血压计 数量：3 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形； | 应答：我公司完全响应以下要求。 1、范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 第1页 |
| 2、测量原理:示波法，放气过程测量血压； | 应答：我公司完全响应以下要求。 2、测量原理:示波法，放气过程测量血压； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 3、测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm | 应答：我公司完全响应以下要求。 3、测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 4、测量精准度:血压测量精度：±3mmHg； | 应答：我公司完全响应以下要求。 4、测量精准度:血压测量精度：±3mmHg； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 5、测量分辨率:压力测量分辨率：≤1mmHg； 脉率测量分辨率：≤1bpm； | 应答：我公司完全响应以下要求。 测量分辨率:压力测量分辨率：≤1mmHg； 脉率测量分辨率：≤1bpm； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 6、适用臂围：16cm～43cm； | 应答：我公司完全响应以下要求。 6、适用臂围：16cm～43cm； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 7、病例存储容量：≥2000例； | 应答：我公司完全响应以下要求。 7、2000组测量数据，在打印纸 耗 尽的情况下，可通过“记忆” 按 钮查询测量结果。 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 8、数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； | 应答：我公司完全响应以下要求。 8、数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 9、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； | 应答：我公司完全响应以下要求。 9、袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 10、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； | 应答：我公司完全响应以下要求。 10、臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 11、数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网； | 应答：我公司完全响应以下要求。 11、数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网. | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 12、语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； | 应答：我公司完全响应以下要求。 12、音提示功能:真人语音 报读提示测量开始时真人语音提示，测量结束和查看记忆存储测量数据时，自动报读测量结果。打印机缺纸或测量过程错误时，还能及时进行语音提示 | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 13、病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； | 应答：我公司完全响应以下要求。 13、病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 14、卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； | 应答：我公司完全响应以下要求。 14、卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |
| 15、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； | 应答：我公司完全响应以下要求。 15、多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； | 无偏离 | 无偏离 | 技术参数 |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：  辽宁救在这里应急救援服务有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：  2024年5月27日